| TOLEDO  | DATA SHEET 2 | VENDEDOR |
| --- | --- | --- |
| RE: 05-12-02 | Prix III, 9094, Júnior e 2096-PP com MICROCOMPUTADORES, MICROTERMINAIS e Outros. | FILIAL |
| RAZÃO SOCIAL: | AF |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | E-MAIL: | TELEFONE: |
| APLICAÇÃO: |

| PREENCHER JUNTO COM O CLIENTE |
| --- |
| MODELO DA BALANÇA | [ ] Prix III [ ] Prix III Bateria [ ] 9094 [ ] Toledo Júnior [ ] 2096 PP |
| ASSINALE COM “X” O PROTOCOLO DESEJADO E ESPECIFIQUE A TAXA DE TRANSMISSÃO DOS DADOS. |  | TIPO | TAXA DE TRANSMISSÃO |
|  |  | A [ ] | [ ] 1200 [ ] 2400 [ ] 4800 [ ] 9600 bps |
|  |  | B [ ] | [ ] 1200 [ ] 2400 [ ] 4800 [ ] 9600 bps |
|  |  | C [ ] | [ ] 1200 [ ] 2400 [ ] 4800 [ ] 9600 bps |
|  |  | D [ ] | SOMENTE 4800 bps |
|  |  | E [ ] | SOMENTE 4800 bps |
|  |  | F [ ] | SOMENTE 4800 bps |
|  |  | G [ ] | [ ] 2400 [ ] 4800 [ ] 9600 bps |

| TIPO | DESCRIÇÃO DOS PROTOCOLOS | BALANÇAS |
| --- | --- | --- |
| A | [ ENQ ] [ STX ] [ PESO ] [ ETX ] A balança aguarda uma solicitação do microcomputador para a transmissão do peso. | Prix III, 9094, Júnior, 2096-PP e Prix III Bateria. |
| B | [ STX ] [ PESO ] [ CR ] A balança transmite o peso automaticamente e continuamente, desde que o peso seja estável, diferente e maior que ““0,000””, a transmissão cessará se o peso voltar a zero ou ficar instável. | Prix III, 9094, Júnior, 2096-PP e Prix III Bateria. |
| C | [ STX ] [ PESO ] [ CR ] O peso é transmitido ao teclar IMPRIMIR, com o peso seja estável e maior que ““0,000””. | Prix III, 9094, Júnior, 2096-PP e Prix III Bateria. |
| D | [ STX ] [ SO ] [ PESO ] [ CR ] [ CKS ] O peso é transmitido quando a tecla IMPRIMIR for acionada, na condição de não movimento. | 9094 e Júnior. |
| E | [ STX ] [ S1 ] [ PPPPPP ] [ S2 ] [ TTTTTT ] [ UUUUUU ] [ CR ] [ CS ] O peso é transmitido quando a tecla IMPRIMIR for acionada ou automaticamente pela função de Pré-empacotamento na condição de não movimento. | Prix III e Prix III Bateria. |
| F | [ STX ] [ BBBBBB ] [ kg ] [ SPC ] [ SO ] [ CR ] [ CS ] [ LF ] O peso é transmitido automaticamente após haver estabilização da indicação do peso. | 2096-PP. |
| G | [ ENQ ] [ STX ] [ DADOS ] [ ETX ] A balança aguarda uma solicitação do microcomputador para a transmissão dos dados. Se o peso estiver estável, é enviado 5 caracteres ASCII representando o peso; Se o peso estiver instável, é enviado 5 caracteres ASCII ( 49 H ) representado peso instável; Se o peso estiver negativo, é enviado 5 caracteres ASCII ( 4E H ) representado peso negativo; Se o peso estiver acima, é enviado 5 caracteres ASCII ( 53 H ) representado sobrecarga. | Prix III, Prix III Bateria, 9094 e Júnior. |

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

PROTOCOLO A: [ ENQ ] [ STX ] [ PESO ] [ ETX ]

| Velocidade: ( selecionável entre 300, 1200, 2400, 4800 e 9600 bps ), Paridade: (sem paridade), Código ( ASCII ), Start Bit: ( 1 ), Bits de Dados: ( 8 – LSD primeiro ) |
| --- |
| ENQ = Caracter ASCII ( 05 H ) enviado pelo micro solicitando o peso. STX = Caracter ASCII ( 02 H ) ETX = Caracter ASCII ( 03 H ) | PESO = 5 caracteres ASCII representando o peso, sendo que os dois primeiros caracteres são relativos a parte inteira, e os outros três a parte decimal. |

PROTOCOLO B e C: [ STX ] [ PESO ] [ CR ]

| Velocidade: ( selecionável entre 300, 1200, 2400, 4800 e 9600 bps ), Paridade: (sem paridade), Código ( ASCII ), Start Bit: ( 1 ), Bits de Dados: ( 8 – LSD primeiro ) |
| --- |
| STX = Caracter ASCII ( 02 H ) CR = Caracter ASCII ( 0D H ) | PESO = 5 caracteres ASCII representando o peso, sendo que os dois primeiros caracteres são relativos a parte inteira, e os outros três a parte decimal. |

PROTOCOLO D : [ STX ] [ SO ] [ PESO ] [ k ] [ g ] [ CR ] [ CS ]

| Velocidade: ( 4800 bauds ), Paridade: ( par ), Código: ( ASCII ), Stop bit: ( 2 ), Bits de Dados: ( 8 - LSD primeiro ) |
| --- |
| STX = Caracter ASCII ( 02 H ) SO = Caracter ASCII ( 0E H ) PESO = 6 bytes relativos a pesagem, incluindo o ponto decimal. CR = Caracter ASCII ( 0D H ) | CS = Checksum, cujo o cálculo é obtido através do complemento de 2 da soma de todos os bytes recebidos de STX, inclusive, a CR inclusive. k = Caracter ASCII ( 6B H ) que formará a unidade kg. g = Caracter ASCII ( 67 H ) que formará a unidade kg. |

PROTOCOLO E : [ STX ] [ S1 ] [ PPPPPP ] [ S2 ] [ TTTTTT ] [ UUUUUU ] [ CR ] [ CS ]

| Velocidade: ( 4800 bauds ), Paridade: ( par ), Código: ( ASCII ), Stop bit: ( 2 ), Bits de Dados: ( 7 - LSD primeiro ) |
| --- |
| STX = 1 byte - caracter ASCII ( 02 H ) S1 = 1 byte - Status 1 PPPPPP = 6 bytes - peso S2 = 1 byte - Status 2 TTTTTT = 6 bytes - Preço Total | UUUUUU = 6 bytes - Preço/kg CR = 1 byte - caracter ASCII ( 0D H ) – Carriege Return CS = 1 byte – Checksum. O cálculo do checksum é feito através do complemento de 2 da soma de todos os bytes transmitidos de STX, inclusive, a CR inclusive. |
| S1 – STATUS 1 bit 0 = motion flag, bit 1 = print flag, bit 2 = data do sistema ( 0 = pesagem e 1 = data ), bit 3 = out of range, bit 4 = tipo de balança ( 0 = Prix II/ Prix III e 1 = Prix I ) bit 5 = número casas decimais ( 0 = 2 casas e 1 = 0 casas ) bit 6 = autorização totalização ( 0 = não e 1 = sim totaliza ) | S2 - STATUS 2 bit 0 = sétimo dígito no preço total ( 0 = sem 1 = com) bit 1 = reservado bit 2 = reservado bit 3 = casas decimais no peso ( 0 = 3 casas e 1 = 2 casas ) bit 4 = reservado bit 5 = reservado bit 6 = operação c/ tara ( 0 = sem tara e 1 = c/ tara ). Imprime o peso líquido. |

PROTOCOLO F : [ STX ] [ BBBBBB ] [ kg ] [ SPC ] [ SO ] [ CR ] [ CS ] [ LF ]

| Velocidade: ( selecionável entre 300, 1200, 2400, 4800 e 9600 bauds ), Paridade: ( par ), Código: ( ASCII ), Stop bit: ( 2 ), Bits de Dados: ( 7 - LSD primeiro ) |
| --- |
| STX = 1 byte - Caracter ASCII ( 02 H ) - Início de texto. BBBBBB = 6 bytes relativos a informação de pesagem, incluindo ponto decimal. SPC = 1 byte - Caracter ASCII ( 20 H ) - Espaço. SO = 1 byte - Caracter ASCII ( 0E H ) - Shift out CR = 1 byte - Caracter ASCII ( 0D H ) - Carriege Return | CS = 1 byte - Checksum, cujo cálculo é obtido através do complemento de 2 da soma de todos os bytes recebidos de STX, inclusive, a CR. LF = 1 byte - Caracter ASCII ( 0A H ) - Line feed. k = 1 byte - Caracter ASCII ( 6B H ) que formará a unidade kg. g = 1 byte - Caracter ASCII ( 67 H ) que formará a unidade kg. |

PROTOCOLO G: 	[ ENQ ] [ STX ] [ DADOS ] [ ETX ]

| Velocidade: ( selecionável entre 2400, 4800 e 9600 bps ), Paridade: (sem paridade), Código ( ASCII ), Start Bit: ( 1 ), Bits de Dados: ( 8 – LSD primeiro ) |
| --- |
| ENQ = Caracter ASCII ( 05 H ) enviado pelo micro para solicitação do peso. STX = Caracter ASCII ( 02 H ) ETX = Caracter ASCII ( 03 H ) PPPPP = 5 caracteres ASCII representando o peso, sendo que os dois primeiros caracteres são relativos a parte inteira, e os outros três a parte decimal. | IIIII = 5 caracteres ASCII ( 49 H ) representando peso instável. NNNNN = 5 caracteres ASCII ( 4E H ) representando peso negativo. SSSSS = 5 caracteres ASCII ( 53 H ) representando sobrecarga de peso. |

### CONFIGURAÇÃO ELÉTRICA

DO CABO BALANÇA / MICROCOMPUTADOR

Saída RS-232C da Balança				Entrada RS-232C do Dispositivo Externo

Conector DB-9 Fêmea 					 	Conector DB-9 Fêmea

Pinos	 							 Pinos

2 - RxD 							3 - TxD

3 - TxD 							2 - RxD

5 - GnD 							5 - GnD

4 - DTR 							4 - DTR

6 - DSR 							6 - DSR

7 - RTS 							7 - RTS

8 - CTS 							8 – CTS

|  | PROGRAMAÇÃO DAS BALANÇAS – USO EXCLUSIVO DA MANUFATURA |
| --- | --- |
|  | PRIX III | 9094 | JÚNIOR | 2096 PP | PRIX III LCD e BATERIA | 9094 LCD |
|  | A | C14 P05 C15 Ver acima W1/W2 - 2 e 3 | C14 P05 C15 Ver acima W1/W2 - 2 e 3 | C14 Prt1 nEn 8 Bit C15 Ver acima | C13 Ver acima C14 P05 JP1 - 1 e 2 | C14 Prt1 Parit nEn ( Prix III LCD ) N Bit 8 ( Prix III LCD ) C15 Ver acima | C14 Prt1 nEn 8 Bit C15 Ver acima |
|  | B | C14 P06 C15 Ver acima C27 L W1/W2 - 1 e 2 | C14 P06 C15 Ver acima C27 L W1/W2 - 1 e 2 | C14 Prt2 C15 Ver acima C27 L | C13 Ver acima C14 P06 C15 L JP1 - 1 e 2 | C14 Prt2 C15 Ver acima C16 L | C14 Prt2 C15 Ver acima C27 L |
|  | C | C14 P06 C15 Ver acima C27 d W1/W2 - 1 e 2 | C14 P06 C15 Ver acima C27 d W1/W2 - 1 e 2 | C14 Prt2 C15 Ver acima C27 d | C13 Ver acima C14 P06 C15 d JP1 - 1 e 2 | C14 Prt2 C15 Ver acima C16 d | C14 Prt2 C15 Ver acima C27 d |
|  | D | Não disponível | C14 P04 W1/W2 - 1 e 2 | C14 Pr351 | Não disponível | Não disponível | C14 Pr351 |
|  | E | C14 P04 W1/W2 - 1 e 2 | Não disponível | Não disponível | Não disponível | C14 Pr351 | Não disponível |
|  | F | Não disponível | Não disponível | Não disponível | C02 L C14 P01 Jp1 - 1 e 2 | Não disponível | Não disponível |
|  | G | C14 P05A C15 Ver acima W1/W2 - 2 e 3 | C14 P05A C15 Ver acima W1/W2 - 2 e 3 | C14 Prt3 nEn 8 Bit C15 Ver acima | Não disponível | C14 Prt3 Parit nEn ( Prix III LCD ) N Bit 8 ( Prix III LCD ) C15 Ver acima | C14 Prt3 nEn 8 Bit C15 Ver acima |

# Text boxes

P

R

O

T

O

C

O

L

O

### P

R

O

T

O

C

O

L

O

S